肢体康复器需求及参数

需求：

肢体康复器3台

参数：

1.设备功能：用于对肢体运动功能障碍的使用者肢体进行床旁的下肢主被动康复训练，设备具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。

2.电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%，功率：170VA，触摸屏操作显示

3.被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，三档助力调节.

4.康复器提供肌力对称性信息，并含有相对比例数据，肌张力显示最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示

5.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能，一键脚刹装置.

6.高度可调节行程≥150mm；下肢驱动机构水平可伸缩行程≥100mm；有自动换向，手动换向两种方式.

7.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。